รายการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

ด้วยวิธี Real Time RT-PCR, LAMP, CRISPR

(Checklist)

จัดทำโดย

คณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

คำแนะนำการใช้ Checklist รายการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

- Checklist ฉบับปรับปรุงแก้ไขนี้ เพิ่มเติมวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) และ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) โดยข้อความที่มีการทบทวน/ เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง แสดงโดยตัวอักษรเอียงและขีดเส้นใต้

- สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR (เดิม) ต้องการขอรับรองเพิ่มเติมในวิธี LAMP, CRISPR ให้ทำ Self-checklist เฉพาะข้อ 3, 4, 12.3, 25, 26, 28, 33 และ 34

- Checklist จัดทำขึ้นให้สะดวกต่อการบันทึกผล โดยสามารถบันทึกลงในช่องว่างตามข้อกำหนดแต่ละข้อ

- Checklist ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์และความปลอดภัยทางชีวภาพ รวม 45 ข้อ แบ่งเป็น The must 25 ข้อ และที่เหลือเป็นข้อกำหนดที่สำคัญอื่นๆ

- ข้อกำหนด The must  คือข้อที่เป็น critical point มีผลกระทบสูงต่อความถูกต้องของผลการทดสอบและ/หรือความปลอดภัย โดยห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการข้อ The must ให้ได้ทุกข้อ ส่วนข้อกำหนดที่สำคัญอื่นๆ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้บางส่วน ให้ถือเป็นโอกาสในการพัฒนา แต่ต้องมีแผน/แนวทางและกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน

- ห้องปฏิบัติการ ใช้ Checklist ประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยพิมพ์เครื่องหมาย  ในช่อง “ใช่, ไม่ใช่, N/A” พร้อมอธิบายหรือแนบ file ระบุหลักฐาน (คอลัมน์ที่ 5)

- ผู้ตรวจประเมิน ใช้ file ของห้องปฏิบัติการที่บันทึกรายการประเมินตนเอง สำหรับตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ โดยสามารถพิจารณาการตรวจแต่ละหัวข้อตาม “คำแนะนำสำหรับการตรวจประเมิน” ที่ระบุใน checklist แต่ละข้อ (คอลัมน์ที่ 4) หากพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ให้ระบุในช่อง “รายละเอียดที่พบจากการตรวจประเมิน” (คอลัมน์ที่ 6) และมอบ file checklist ที่บันทึกผลการตรวจให้ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

- ห้องปฏิบัติการแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ในช่อง “รายละเอียดการแก้ไข/หลักฐานประกอบ” (คอลัมน์ที่ 7) แล้วส่งอีเมล์ให้กับผู้ตรวจประเมิน และคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (nattakarn.l@dmsc.mail.go.th.) ภายใน 7 วัน เพื่อพิจารณาการแก้ไข

เกณฑ์ผ่านการประเมินเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

- ผ่านข้อกำหนด The must ทุกข้อ (25 ข้อ)

- ข้อกำหนดที่สำคัญอื่นๆ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการได้บางส่วนให้ถือเป็นโอกาสในการพัฒนา โดยต้องเสนอแผนหรือแนวทางที่มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จชัดเจน

- รายงานผลการทดสอบความชำนาญกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถูกต้องทุกตัวอย่าง หรือหากไม่ถูกต้อง ต้องระบุสาเหตุและกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กำหนด

รายการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

ชื่อห้องปฏิบัติการ :

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :

ชื่อผู้ตรวจประเมิน :          เบอร์โทร :          e-mail :

ชื่อผู้ให้ข้อมูล / ผู้รับการตรวจประเมิน :          เบอร์โทร :          e-mail :           (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

วันที่ตรวจประเมิน :

รายการทดสอบ          Real Time RT-PCR           LAMP           CRISPR

น้ำยาสกัดสารพันธุกรรมชื่อ :           เครื่องสกัดสารพันธุกรรมยี่ห้อ/รุ่น :

น้ำยาตรวจวิเคราะห์ชื่อ :           เครื่อง Real time PCR ยี่ห้อ/รุ่น :

Target gene :

(โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก และ/หรือเติมข้อความให้ครบ)

| ลำดับ (1) | รายการ (2) | หลักฐาน (3) | คำแนะนำสำหรับการตรวจประเมิน (4) | สำหรับห้องปฏิบัติการ (5) |  |  |  | สำหรับผู้ตรวจประเมิน (6) | สำหรับห้องปฏิบัติการ (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ใช่ | ไม่ใช่ | N/A | หลักฐานประกอบ | รายละเอียดที่พบจากการตรวจประเมิน | รายละเอียดการแก้ไข/หลักฐานประกอบ |
|  | รายการตรวจประเมินด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - บุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 The must | มีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจ SARS-CoV-2 เป็นนักเทคนิคการแพทย์ / นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจอณูชีวโมเลกุล และความปลอดภัยทางชีวภาพ | -รายชื่อ -วุฒิการศึกษา -ประสบการณ์ด้าน อณูชีวโมเลกุล(...ปี) -ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ | -สุ่มตรวจแฟ้มบุคลากร / ให้ความสำคัญกับบุคลากรใหม่ / สังเกตการปฏิบัติงาน / การสัมภาษณ์ -กรณีเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินการได้ภายใต้การกำกับดูแลของนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ |  |  |  |  |  |  |
| 2 The must | บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ในการตรวจวิเคราะห์และความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ในหัวข้อดังต่อไปนี้ | บันทึกการฝึกอบรม On the job training หรือใบรับรองการอบรม (Certificate) / ผลการประเมิน | -ตรวจสอบหลักฐานการฝึกอบรมและผลการประเมิน -สังเกตการปฏิบัติงานหรือสัมภาษณ์ ว่าดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | วิธีการบรรจุ และการขนส่งตัวอย่าง จากทั้งภายในและภายนอกสถานพยาบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | การตรวจวิเคราะห์ SARS-CoV-2 ด้วยวิธีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่กระบวนการจัดการวัตถุตัวอย่าง การเตรียมน้ำยา การตรวจวิเคราะห์ การแปลผล และการรายงานผลตามวิธีการขั้นตอนที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | การทำ IQC/EQA และการแก้ปัญหากรณีผลออกนอกเกณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | การจัดการและการป้องกันการปนเปื้อนในกระบวน การตรวจวิเคราะห์ (PCR contamination) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยต่อไปนี้ -การจัดเก็บ การสวมใส่ และการถอด PPE -การ reuse (หากมีนโยบาย reuse และห้องปฏิบัติการดำเนินการเอง) -การเก็บรวบรวม การทิ้งทำลาย PPE / วัสดุวิทยาศาสตร์ / ขยะติดเชื้อ -การจัดการกรณีภาชนะบรรจุแตกหรือรั่วและการใช้ Biological spill kit -การจัดเก็บตัวอย่างตามหลัก biosecurity มีระบบป้องกันการเข้าถึงตัวอย่าง จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง -การใช้งาน การตรวจสอบ การบำรุงรักษาเบื้องต้น สำหรับตู้ BSC Class II, PCR cabinet และ Autoclave ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - สถานที่และสภาพแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 The must | Semi-Automated PCR / LAMP / CRISPR มีการแยกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดการปนเปื้อน (Cross-contamination) โดยแยกพื้นที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ก่อนและหลังปฏิกิริยา PCR ดังนี้ 1. Pre-PCR ต้องจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ • ห้องเตรียมน้ำยา Mastermix • ห้องเตรียมตัวอย่างและสกัดสารพันธุกรรม กรณีมี Pre-PCR 1 ห้อง ให้แยกกิจกรรมต่อไปนี้ และต้องไม่ทำในช่วงเวลาเดียวกัน คือ 1) เตรียมน้ำยา Mastermix ในตู้ PCR cabinet ที่มีหลอด UV 2) เตรียมตัวอย่างและสกัดสารพันธุกรรม ในตู้ BSC Class II โดยทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ด้วยน้ำยาที่เหมาะสม เช่น 1% sodium hypochlorite ระยะเวลา 30 นาที แล้วเช็ดด้วยน้ำสะอาด, 70% ethanol ระยะเวลา 10 นาที ตามด้วยการเปิด UV อย่างน้อย 30 นาที, น้ำยาทำลาย RNA เป็นต้น 2. Post-PCR เป็นพื้นที่สำหรับวางเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เช่น เครื่อง Real time PCR / เครื่อง water bath หรือ heat block สำหรับ LAMP หรือเครื่องอ่านการเรืองแสงสำหรับเทคนิค CRISPR เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ผลทดสอบ -จัดผังการไหลของงานเป็นทิศทางเดียวจาก Pre-PCR ไป Post-PCR -แยกชุด PPE แยกวัสดุอุปกรณ์ | แผนผังห้อง ปฏิบัติการ PCR, การจัดวางเครื่องมือ และทิศทางของแหล่ง กำเนิดลม / เส้นทางการไหลของงาน | ตรวจสอบ -การวางผังห้องปฏิบัติการต้องแยกห้อง Pre-PCR และ Post-PCR -การจัดวางเครื่องมือ / เส้นทางการไหลของงาน / วิธีปฏิบัติในทุกขั้นตอน ต้องมั่นใจว่าไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน กรณีมี Pre-PCR 1 ห้องต้องมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และต้องแยกเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม ไม่เตรียมน้ำยา Mastermix กับเตรียมตัวอย่างและสกัดสารพันธุกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน |  |  |  |  |  |  |
| 4 The must | Fully Automated PCR / LAMP / CRISPR สามารถเตรียมตัวอย่างในตู้ BSC class II และใช้เครื่องอัตโนมัติที่สามารถเตรียมน้ำยา สกัดสารพันธุกรรมพร้อมเพิ่มปริมาณและตรวจวัดในเครื่องเดียว สามารถใช้บริเวณเดียวกัน (ไม่จำเป็นต้องแยกห้อง) สำหรับเครื่องที่ไม่มีการ lysis ตัวอย่าง ก่อนนำเข้าเครื่อง โดยต้องใส่ full PPE ในการปฏิบัติงาน | เครื่องPCR LAMP / CRISPR / รุ่น / หลักการ / วิธีการเตรียมตัวอย่าง / ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ | ตรวจสอบ -การเตรียมตัวอย่างต้อง ทำใน BSC class II -การสวมใส่ full PPEปฏิบัติงาน สำหรับเครื่องที่ไม่มีการ lysis ตัวอย่างก่อนนำเข้าเครื่อง และในกรณีที่ห้องเตรียมตัวอย่างกับห้องวางเครื่องPCR อยู่คนละห้อง การนำตัวอย่างมาเข้าเครื่องต้องใส่ในภาชนะปิดสนิท -กรณีที่เครื่องไม่มีระบบป้องกัน Amplicon ให้กลับมาเพิ่มปริมาณได้ใหม่ ต้องแยกห้องเตรียมตัวอย่างกับห้องวางเครื่อง PCR ออกจากกัน |  |  |  |  |  |  |
| 5 The must | ก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้งทำความสะอาดพื้นที่ และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาที่เหมาะสม เช่น 1% sodium hypochlorite ระยะเวลา 30 นาที แล้วเช็ดด้วยน้ำสะอาด, 70% ethanol ระยะเวลา 10 นาที ตามด้วยการเปิด UV อย่างน้อย 30 นาที, น้ำยาทำลาย RNA เป็นต้น | เอกสารวิธีปฏิบัติ | สังเกตหรือสัมภาษณ์ การทำความสะอาดถูกต้องตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
| 6 The must | -การทำความสะอาดพื้นห้องต้องไม่ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย เช่น ให้ใช้ม๊อบดันฝุ่นแทนการใช้ไม้กวาด -แยกอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ -เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดต้องผ่านการอบรมการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการด้านอณูชีวโมเลกุล | -เอกสารวิธีปฏิบัติ -บันทึกการฝึกอบรม | ตรวจสอบ -วิธีปฏิบัติ และอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นห้อง -หลักฐานการอบรมสังเกต หรือสัมภาษณ์ การทำความสะอาดพื้นห้องถูกต้องตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ห้องปฏิบัติการต้องมีส่วนที่สามารถมองเห็นผู้ปฏิบัติงานได้จากภายนอก ประตูสามารถปิดล๊อกป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและมีมาตรการควบคุมผู้มีสิทธิเข้า-ออก | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ | ตรวจสอบบันทึกการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ตรวจประเมิน |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ประตูทางเข้าห้องปฏิบัติการมีป้ายสัญลักษณ์ “อันตรายทางชีวภาพ” ตามประกาศ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | มีโต๊ะและเก้าอี้ที่มั่นคง แข็งแรง พื้นผิวทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับของเหลว | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | มีอ่างล้างมือที่มีก๊อกเปิด-ปิดที่ไม่ใช้มือสัมผัสหรือแอลกอฮอล์เจลภายในบริเวณที่ปฏิบัติงานที่สามารถใช้งานได้สะดวก และมีอุปกรณ์ หรือชุดน้ำเกลือสำหรับใช้ล้างตากรณีฉุกเฉิน | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 The must | แต่ละห้อง/พื้นที่ของ pre-PCR และ post-PCR ต้องแยกอุปกรณ์ เช่น pipettes, filter tips, tube racks, vortexes, centrifuges, ปากกา, บันทึกต่างๆ, น้ำยา, เสื้อกาวน์ และถุงมือ เป็นต้น | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เครื่องมือ น้ำยาและวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | เครื่องมือได้รับการบำรุงรักษา และสอบเทียบตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด | บันทึกการบำรุงรักษา / การสอบเทียบ | ตรวจสอบบันทึกการบำรุง รักษา / การสอบเทียบ / การแปลผลการสอบเทียบ / การแก้ไขกรณีออกนอเกณฑ์ การยอมรับ |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 The must | เครื่องสกัดสารพันธุกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 The must | เครื่อง Real-time PCR สำหรับเทคนิค Real time RT-PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 The must | เครื่องทำอุณหภูมิ water bath หรือ heat block สำหรับเทคนิค LAMP / CRISPR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | ปิเปต |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | ตู้เย็น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | ตู้แช่แข็ง -20oC / -70oC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | ตู้ PCR/ Clean cabinet ที่มีหลอด UV |  | หลอด UV ควรมีการเช็ดทำความสะอาดทุกสัปดาห์ และต้องมีบันทึกการตรวจสอบอายุการใช้งาน |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Microcentrifuge |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 The must | ตู้ชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet, BSC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีตู้ BSC class II หรือสูงกว่า | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีคู่มือเครื่อง / test report จากบริษัทผู้ผลิต | test report |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ผลการสอบเทียบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีการสอบเทียบครบทั้ง 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) Downflow velocity test (การวัดความเร็วลม ผ่านพื้นที่ปฏิบัติงาน) 2) Inflow velocity test (การวัดความเร็วลม เข้าหน้าตา) 3) HEPA filter leak test (การทดสอบหารอยรั่วของ HEPA filter) 4) Airflow smokes pattern test (Smoke test) (การทดสอบรูปแบบการไหลของอากาศ) 5) Site Installation Assessment Test (การประเมินการติดตั้ง) กรณีเป็นตู้ A1 ทดสอบ Cabinet leak test (การหารอยรั่วของตู้) เพิ่มเติม | เอกสารการประเมินตู้ครบถ้วน | ตรวจสอบผลการสอบเทียบ และการดำเนินการกรณีที่ผลไม่ผ่านเกณฑ์ยอมรับ |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบตู้ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ | ตรวจสอบ พารามิเตอร์ในการบำรุงรักษาและความถี่เป็นไปตามคู่มือเครื่อง |  |  |  |  |  |  |
|  | -ตำแหน่งที่วางตู้ BSC ควรตั้งและวางทิศทางตู้ให้ห่างจาก ประตู หน้าต่าง ทางเดิน พัดลม เครื่องปรับอากาศ หัวจ่ายแอร์ ตู้ดูดควัน และแหล่งกำเนิดลมชนิดอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลมจากภายนอกไม่รบกวนม่านลมของตู้ BSC | ผังการวางตู้ และทิศทางของแหล่ง กำเนิดลม | -ตรวจสอบตำแหน่งและทิศทางการวางตู้ ต้องไม่ถูกรบกวนจากแหล่งกำเนิดลม -ด้านบนของตู้ควรห่างจากเพดานอย่างน้อย 30 เซนติเมตร |  |  |  |  |  |  |
| 12.10 The must | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ต้องอยู่ในห้องแยกจากห้องตรวจวิเคราะห์ | ผังการจัดวางเครื่องมือ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีการตรวจสอบ spore test อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง | บันทึกการตรวจสอบ spore test |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีการใช้ autoclave tape หรือ sterilizer indicator อื่นๆ ทุกครั้งที่มีการนึ่งฆ่าเชื้อ | บันทึกการใช้ autoclave tape หรือ sterilizer indicator อื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ก่อนผูกถุงขยะติดเชื้อควรเติมน้ำประมาณ 200 ml เพื่อให้เกิดไอน้ำในถุงขณะนึ่งฆ่าเชื้อ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด | บันทึกการบำรุงรักษา | ตรวจสอบพารามิเตอร์ในการบำรุงรักษาและความถี่เป็นไปตามคู่มือเครื่อง |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ใช้ชุดตรวจที่ผ่านการอนุญาตผลิตและนำเข้าจาก อย. | Package insert |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | น้ำที่ใช้ควรเป็น Molecular grade หรือเทียบเท่า และเป็น DNase/ RNase free | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | เก็บรักษาน้ำยาตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต | Package insert | สุ่มตรวจการเก็บรักษาน้ำยา |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ควรแบ่งน้ำยาใช้งานให้หมดในแต่ละครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการ freeze-thaws และลดการปนเปื้อนของน้ำยาหลัก (master stock) | เอกสารวิธีปฏิบัติ | -สังเกตการปฏิบัติงาน/สัมภาษณ์ -การ freeze-thaws ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ดูดน้ำยาและตัวอย่างทั้งหมดโดยใช้ filter tips | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ต้องวาง master mix บนน้ำแข็ง หรือ cold block | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Filter tip และ PCR sample tube ต้องเป็นชนิด RNase/DNase free | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กระบวนการก่อนการทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่าง การบรรจุ (packaging) และการนำส่งตัวอย่าง ที่ถูกต้องและปลอดภัย | เอกสารวิธีปฏิบัติ | -ตัวอย่างบรรจุในภาชนะ 3 ชั้น มีเครื่องหมาย biohazard มีการรับ และการเปิดภาชนะบรรจุตัวอย่างในตู้ BSC Class II ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สวมใส่ PPE ที่ถูกต้องเหมาะสม (ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) -กรณีเป็นภาชนะบรรจุขนาดเล็ก ให้เปิดในตู้ BSC หากเป็นภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ให้ทำความสะอาดด้านนอกของภาชนะก่อน แล้วจึงนำ secondary container เข้าไปเปิดในตู้ BSC -กรณีใช้กล่องโฟมซ้ำ ต้องลดการปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เช่น เช็ดด้วย 1% Sodium hypochlorite แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 30 นาที และไม่ควรใช้วิธี spray เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย |  |  |  |  |  |  |
|  | - กระบวนการทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 The must | ใช้วิธีทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง มีเอกสารแสดง ขั้นตอน วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ชัดเจน ครบถ้วน | เอกสารวิธีปฏิบัติ | ตรวจสอบ -เอกสารต้องมีการอธิบายถึงวิธีการตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด รวมถึง การควบคุมคุณภาพ ข้อจำกัดของการตรวจ วิธีการแปลผล และการรายงานตามวิธีการขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด -การปฏิบัติจริงสอดคล้องกับเอกสารวิธีปฏิบัติ -การแปลผล/การรายงานผล ให้อ้างอิง “แนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผลโรคโควิด-19 ด้วยระบบห้องปฏิบัติการเดียว” ฉบับที่เป็นปัจจุบัน (DMSc_P05) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต |  |  |  |  |  |  |
| 22 The must | กรณีที่ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เอง (in-house developed) หรือการดัดแปลง/ ประยุกต์ใช้ชุดน้ำยาที่ขึ้นทะเบียน ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ประกอบด้วย 1. Accuracy 2. Precision 3. Analytical sensitivity 4. Analytical specificity to include interfering substances 5. Reportable range of test results for test system 6. Reference intervals (normal values) | บันทึกการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) | ตรวจสอบบันทึกผลการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) |  |  |  |  |  |  |
| 23 The must | กรณีใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ โดยชุดน้ำยาทดสอบที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ควรมีการทวนสอบความถูกต้อง (Verification) ก่อนการใช้งาน ดังนี้ 1. Accuracy 2. Precision 3. Reportable range | บันทึกการทวนสอบความถูกต้อง (Verification) | ถ้าไม่มีผลการทวนสอบความถูกต้อง อาจใช้ผลการทำ IQC และผลประเมิน PT และตรวจสอบว่าผล PT เป็นน้ำยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |
|  | - การควบคุมคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 The must | มีวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) กำหนดเกณฑ์ยอมรับ และแนวทางปฏิบัติกรณีผลออกนอกเกณฑ์ | เอกสารวิธีปฏิบัติ / บันทึกผล IQC | ตรวจสอบ -เอกสารวิธีปฏิบัติ / บันทึกผล IQC -บันทึกการทำ Corrective action กรณี IQC out -การเก็บรักษา Control material |  |  |  |  |  |  |
| 25 The must | สำหรับ Semi-Automated PCR / LAMP/ CRISPR ต้องทำ positive control และ non-template control ควบคู่ในการทดสอบแต่ละครั้ง และควรทำ internal control (Housekeeping gene) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่าง รวมทั้งควรทำ negative control เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนในกระบวนการสกัด | เอกสารวิธีปฏิบัติ / บันทึกผล IQC |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 The must | สำหรับ Fully automated PCR / LAMP/ CRISPR ที่ไม่มี positive control (SARS-CoV-2) ให้มาพร้อมชุดตรวจ ต้องทำ positive control (SARS-CoV-2) และ negative control ความถี่อย่างน้อย Batch ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม | เอกสารวิธีปฏิบัติ / บันทึกผล IQC | ตรวจสอบ -positive control ต้องเตรียมจาก SARS-CoV2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 The must | ถ้าผล IQC ออกนอกเกณฑ์ต้องไม่ออกรายงานผล ให้หาสาเหตุ/ แก้ไข/ ป้องกันการเกิดซ้ำก่อนออกรายงานผล และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามเอกสารคุณภาพ | เอกสารวิธีปฏิบัติ กรณีผล IQC ออกนอกเกณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 The must | เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (PT) กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากผลการทดสอบออกนอกเกณฑ์ยอมรับต้องหาสาเหตุ/ แก้ไข/ ป้องกันการเกิดซ้ำ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงน้ำยาต้องแจ้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบก่อนนำมาใช้เพื่อประเมินผลการทดสอบความชำนาญ (PT) กับน้ำยาชุดใหม่ ในระหว่างรอผล PT หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำยา ต้องทวนสอบความถูกต้องด้วยการทำเปรียบเทียบกับน้ำยาเดิม โดยใช้ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่างที่มีค่า ct ครอบคลุมช่วงค่าสูง กลาง ต่ำ โดยต้องได้ผลการตรวจสอดคล้องกันทุกตัวอย่าง หากมีตัวอย่างที่ผลไม่สอดคล้องให้สืบค้นหาสาเหตุและทำซ้ำจนได้ผลสอดคล้องกัน | ผล PT / แบบบันทึกการแก้ไขกรณีออกนอกเกณฑ์ | ตรวจสอบ -บันทึกผล PT -บันทึกการทำ Corrective action กรณี PT ออกนอกเกณฑ์ |  |  |  |  |  |  |
|  | - กระบวนการหลังการทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 The must | ตัวอย่าง primary specimen และ extracted RNA ต้องเก็บแยกตู้เย็นกัน และเก็บรักษาตัวอย่างในถูกต้องตามอุณหภูมิที่กำหนด -Primary specimen หลังการทดสอบเก็บที่ 2-8oC ไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่เก็บตัวอย่าง ถ้าเกิน 5 วันให้เก็บที่ -70oC -extracted RNA เก็บที่-20oC ไม่เกิน 1 เดือน ถ้านานกว่านั้นให้เก็บที่ -70oC -กรณีเก็บ Primary specimen ที่ให้ผลบวกระยะเวลาเกิน 30 วัน ต้องขออนุญาตครอบครองเชื้อตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ -จัดเก็บตัวอย่างตามหลัก biosecurity มีระบบป้องกันการเข้าถึงตัวอย่างจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ | ตรวจสอบตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งที่ใช้แยกเก็บตัวอย่าง primary specimen, extracted RNA และระยะเวลาการจัดเก็บ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | บันทึกการตรวจและผลการตรวจต้องเก็บไว้เพื่อการทวนสอบ | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 The must | อุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือขยะติดเชื้อ ต้องลดการปนเปื้อน (Decontaminate) โดยการนึ่งฆ่าเชื้อ กรณีไม่มีเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 1% sodium hypochlorite เป็นเวลา 30 นาที ก่อนส่งกำจัดตามระบบของสถานพยาบาล ในกรณีของ PCR product tube ห้ามลดการปนเปื้อนด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อ (ดูข้อ 32) | เอกสารวิธีปฏิบัติ | ตรวจสอบ วิธีการลดการปนเปื้อน (Decontaminate) เป็นไปตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | บรรจุขยะติดเชื้อในถุงแดง | แนบรูป |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 | ถังขยะมีฝาปิด เปิดได้โดยไม่ใช้มือสัมผัส | แนบรูป |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 | แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะประเภทอื่นๆ | แนบรูป |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 | มีพื้นที่ บริเวณ หรือห้อง สำหรับรวบรวมและจัดเก็บขยะติดเชื้อ | แนบรูป | ที่พักขยะติดเชื้อต้องสามารถป้องกันสัตว์แมลงเข้าไปได้ |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 | มีมาตรการป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เข้าถึงขยะติดเชื้อ | แนบรูป | ต้องปิดด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอื่นที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ |  |  |  |  |  |  |
| 31.6 | มีวิธีการ/ เส้นทางขนส่งขยะติดเชื้อ | แนบรูปเส้นทางขนส่งขยะติดเชื้อ | ควรตรวจสอบสัญญาการจัดจ้าง บริษัทจัดเก็บขยะติดเชื้อว่าครอบคลุมการกำจัดขยะติดเชื้อหรือไม่ เป็นเอกสารจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน และบริษัทต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |
| 32 The must | กรณีเป็น PCR product ห้ามเปิดจุก ให้แยกใส่ถุงแดงและส่งกำจัดโดยการเผา ห้ามนึ่งฆ่าเชื้อด้วย autoclave เพราะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเกิดผลบวกปลอมได้ | เอกสารวิธีปฏิบัติ | ตรวจสอบ -บันทึกการกำจัด PCR product |  |  |  |  |  |  |
|  | - การแปลผล/การรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 The must | -มีการแปลผลตามแนวทางของประเทศฉบับปัจจุบัน* และคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต -มีกระบวนการทวนสอบผล โดยระบุชื่อผู้ตรวจวิเคราะห์ และผู้รับรองรายงานผล และรายงานผลตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด *การแปลผล/การรายงานผล ให้อ้างอิง “แนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผลโรคโควิด-19 ด้วยระบบห้องปฏิบัติการเดียว” ฉบับที่เป็นปัจจุบัน (DMSc_P05) ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -LAMP, CRISPR ให้ใช้แนวทางการแปลผลเดียวกันกับ Real Time RT-PCR | - Package insert เอกสารกำกับน้ำยา - เอกสารวิธีปฏิบัติ / ใบรายงานผลที่มีการลงนาม | -สุ่มตรวจความถูกต้องของการแปลผล -สุ่มตรวจความถูกต้องของรายงานผล เป็นไปตามระบบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด -รูปแบบรายงานผล ควรประกอบด้วย 1) ชื่อชุดน้ำยา 2) ชื่อยีนเป้าหมายที่ตรวจ พร้อมค่า Ct 3) วิธีการแปลผลของชุดน้ำยา 4) ผลการตรวจ |  |  |  |  |  |  |
| 34 The must | ต้องลงทะเบียนและนำเข้าข้อมูลผลการตรวจในระบบ Co-Lab ทุกวัน | หลักฐานการลงทะเบียนและนำเข้าข้อมูล | ตรวจสอบว่ามีการนำเข้าข้อมูลทุกวันอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |
|  | รายการตรวจประเมินด้าน ความปลอดภัยทางชีวภาพ (เพิ่มเติม) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. เอกสารวิธีปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | มีคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ | เอกสารวิธีปฏิบัติ | สุ่มตรวจเอกสารวิธีปฏิบัติและการปฏิบัติจริงว่ามี ความสอดคล้องกัน และถูกต้องตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | มีเอกสารวิธีการทำลายเชื้อและวัสดุติดเชื้อ | เอกสารวิธีปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | มีการประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพ (risk assessment) | เอกสารวิธีปฏิบัติ / บันทึกการประเมินความเสี่ยง | ตรวจสอบรายการที่มีผลการประเมินความเสี่ยงสูงกับประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน |  |  |  |  |  |  |
| 38 | มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงทางชีวภาพ (mitigation) | เอกสารวิธีปฏิบัติ / บันทึกการป้องกันความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | -ใช้เสื้อกาวน์กันน้ำชนิดปิดด้านหน้าแบบใช้แล้วทิ้ง หรือใช้เสื้อกาวน์ผ้าปิดทับด้วยผ้ากันเปื้อนพลาสติก -มีวิธีการจัดการเสื้อกาวน์ เช่น การจัดเก็บ การทิ้งอย่างเหมะสม -มีห้องเปลี่ยนเสื้อกาวน์ | แนบรูป |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | มีวิธีจัดการเสื้อกาวน์ผ้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสม -แยกเก็บเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้วกับเสื้อกาวน์ที่ยังไม่ได้ใช้ออกจากกัน -ทำความสะอาดเสื้อกาวน์ที่ใช้แล้วด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น แช่ 0.5% sodium hypochlorite เป็นเวลา 30 นาทีก่อนนำไปซักตามปกติภายในสถานพยาบาล อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อเกิดการปนเปื้อน | ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | หน้ากาก N95 -ควรทดสอบ fit test เพื่อเลือกชนิดของหน้ากากที่เหมาะสมกับใบหน้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องทดสอบ fit check ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน -มีวิธีปฏิบัติในการ reuse (หากมีนโยบาย reuse และห้องปฏิบัติการดำเนินการเอง) | เอกสารวิธีปฏิบัติ | ตรวจสอบความถูกต้องของการทำ fit test และ fit check |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ใช้ถุงมือไร้แป้ง หรือถุงมือ nitrile | แนบรูป |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ใช้รองเท้าปิดด้านหน้า (ไม่มีรูด้านบน) | แนบรูป |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | แยกใช้ PPE ในแต่ละห้อง เช่น เสื้อกาวน์ ถุงมือ รองเท้า แว่นตา face shield หมวกคลุมผม เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological Spill kit) มีพร้อมใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย -วิธีการจัดการ (instruction protocol) -น้ำยาฆ่าเชื้อ -วัสดุดูดซับ -อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (PPE) เช่น ชุดปฏิบัติการ ถุงมือยาง แว่นตา หน้ากากอนามัย (ถ้าเป็นเชื้ออันตรายร้ายแรงให้ใช้ Full PPE) -อุปกรณ์สำหรับเก็บวัสดุปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ปากคีบ แปรง ชุดโกยผง ถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อ ภาชนะทิ้งเศษวัสดุมีคม -อื่นๆ (ระบุ)...................... | แนบรูป/เอกสารวิธีปฏิบัติ | -สัมภาษณ์ จากขั้นตอนวิธีปฏิบัติจริงเมื่อสารชีวภาพรั่วไหล -ตรวจสอบ บันทึกการอบรมการใช้ Biological Spill kit และบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของ Biological Spill kit |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ : เอกสารวิธีปฏิบัติต่างๆ ต้องมีความถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิง โดยไม่จำกัดรูปแบบ แต่ทุกคนในห้องปฏิบัติการต้องรับทราบตรงกันว่าใช้เอกสารฉบับใดในการปฏิบัติงาน และควรจัดทำระบบการควบคุมเอกสารคุณภาพ

สรุปผลการตรวจประเมิน (สำหรับผู้ตรวจประเมิน)

- ข้อดี/จุดแข็ง ของห้องปฏิบัติการ

- The must 25 ข้อ

ผ่าน จำนวน            ข้อ

ไม่ผ่าน จำนวน            ข้อ  ระบุข้อที่ไม่ผ่าน

- สรุปข้อคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน

สรุปผลการพิจารณา (สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2)

- ผลการตรวจประเมิน / ผลการแก้ไขปรับปรุง

  - แก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์

  - แก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ            ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อเสนอการรับรองสถานะห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

  - รับรอง

  - ไม่รับรอง

  - รับรองแบบมีเงื่อนไข            ระบุเงื่อนไข